右江民族医学院附属医院医疗设备采购项目（重2）招标公告（GXZC2023-G1-004341-GXHY）

	项目概况
右江民族医学院附属医院医疗设备采购项目（重2）的潜在投标人应在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)获取招标文件，并于2023年12月6日9时30分(北京时间)前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：GXZC2023-G1-004341-GXHY

项目名称：右江民族医学院附属医院医疗设备采购项目（重2）
预算金额：预算总金额339万元；其中：01分标为235万元、02分标为60万元、03分标为44万元。

最高限价 (如有)：与预算金额一致
采购需求：
01分标
	序号
	标的名称
	数量及单位


	预算单价

(万元)
	预算金额

(万元)
	简要技术需求或者服务要求

	1
	磁刺激仪
	1台
	42
	42
	具体内容详见招标文件第二章采购需求

	2
	电生理精准治疗系统
	2套
	23
	46
	

	3
	妇科射频治疗仪
	1套
	59
	59
	

	4
	男性性功能康复治疗仪（儿童型）
	1台
	16
	16
	

	5
	神经肌肉刺激治疗仪（便携式）
	1套
	17
	17
	

	6
	神经肌肉刺激治疗仪
	1套
	55
	55
	

	7
	预算总额(万元)
	235
	


02分标

	序号
	标的名称
	数量及单位


	预算单价
(万元)
	预算金额  (万元)
	技术需求

	1
	便携式彩色多普勒超声系统
	1台
	60
	60
	具体内容详见招标文件第二章采购需求

	2
	预算总额 (万元)
	60
	


03分标
	序号
	标的名称
	数量及单位


	预算单价
(万元)
	预算金额  (万元)
	技术需求

	1
	多导睡眠监测仪
	1套
	8.8
	8.8
	具体内容详见招标文件第二章采购需求

	2
	耳内镜持续灌注手术包
	2套
	5
	10
	

	3
	高清医学影像工作站系统
	2套
	3.2
	6.4
	

	4
	微波消融治疗仪
	1套
	8
	8
	

	5
	胰岛素注射泵
	4台
	2.7
	10.8
	

	7
	预算总额 (万元)
	44
	


合同履行期限：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。

本项目不接受联合体投标。
投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：投标人须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须具备有效《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须具备有效的《医疗器械经营许可证》。

三、获取招标文件
时间：2023年11月15日至2023年11月22日，每天上午08：00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）
获取方式：供应商可自行在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)下载采购文件(逾期下载无效)。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)获取的采购文件编制，供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。
未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云(https://www.zcygov.cn/)进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2023年12月6日9时30分(北京时间)

2.投标地点（网址）：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。

3.开标时间：2023年12月6日9时30分 

4.开标地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上 述服务以外的其他采购活动。
3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西百色）（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）
5.本项目需要落实的政府采购政策
(1)政府采购促进中小企业发展。

(2)政府采购支持采用本国产品的政策。
(3)强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
(4)政府采购促进残疾人就业政策。
(5)政府采购支持监狱企业发展。

6.投标注意事项：

(1)投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载)，并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
(2)未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

(3)为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件的，“政采云”平台将予以拒收。

7.CA证书在线解密：投标文件开启时，须要供应商携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：右江民族医学院附属医院

地址：百色市右江区中山二路18号

联系方式：宋科长 0776-2831452

2.采购代理机构信息

名  称：广西华扬工程项目管理有限公司

地  址：百色市右江区前程路4号长乐星城1#楼13层
联系方式：  0776-2823786
3.项目联系方式

项目联系人：  黄英炼
电  话：0776-2823786

右江民族医学院附属医院
2023年11月15日

采购需求

01分标
	采购预算：贰佰叁拾伍万元整(2350000.00元)；供应商总报价不得超过采购预算，各项单价报价也不得超过采购预算单价，否则投标无效。（各项采购预算单价详见招标公告）

	一、项目要求及技术需求

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术性能、参数及有关要求

	1
	磁刺激仪
	1
	台
	（一）硬件

1.▲采用专利循环风冷冷却技术，非线圈外置电风扇，主机和线圈内无任何液体，散热效能更佳，安全、无漏液风险，无需后期额外维护费用等；

2.▲专利循环风冷冷却系统可满足常用50Hz临床治疗方案，可连续工作24小时；

3.标配盆底专用风冷线圈和骶神经专用风冷线圈2个刺激线圈；

4.标配的骶神经专用风冷刺激线圈，中间带孔方便骶神经刺激定位，进行精准骶神经刺激；

5.盆底专用线圈为符合盆底解剖设计的盆底铁芯线圈，铁芯线圈的磁场利用率高，线圈发热较小，并且可以使磁场聚焦在会阴部，磁场深度可达6-8cm，

6.根据临床需求，盆底专用线圈和骶神经专用线圈可由治疗师30s内快速切换；

7.可选配风冷深部双锥线圈和风冷动物线圈等，其中深部双锥线圈距离线圈中心表面 6cm处，磁感应强度≥1T；

8.标配无线运动诱发电位检查模块，用于运动诱发电位检查；

9.磁刺激主机、座椅、线圈等采用分体式设计，产品在日常维护保养等方面方便易行；

10.标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°；

11.骶神经刺激具有俯卧位骶神经刺激与仰卧位骶神经双体位刺激，可根据临床实际需要满足不同患者的骶神经调控治疗；

12.标配可调节脚凳，可根据患者实际情况变换不同高度，满足多种治疗体位需求；

13.标配触控式一体机电脑，可进行触控与鼠标双模式操作软件；

14.一体机电脑整机通过电磁兼容性（EMC）认证，更安全；

15.一体机电脑支架可360°旋转，屏幕尺寸15.6寸，可进行触控与鼠标双模式操作；

16.磁刺激强度可进行电脑软件与磁刺激主机旋钮双模式调节，更加方便；

17.开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。

（二）主机技术指标

1.最大磁感应强度：6T；

2.输出脉冲重复频率：60Hz可调；最小可调步长为0.01Hz；

3.脉冲上升时间：50μs±10μs；

4.脉冲持续时间：340μs±20μs；

5.磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。

（三）运动诱发电位监测模块技术指标

1.通道数：2通道；

2.数据传输方式：无线传输。

（四）软件

2.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式，满足临床多种治疗场景需要；

3.内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗；

4.方案可自定义编辑，刺激强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调，满足更多临床需求；

5.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，实时展示磁刺激输出过程，更有效指导患者配合治疗，便于宣教；

6.具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到40℃会自动停止输出，确保治疗安全及稳定；

7.自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑，方便医护人员操作；

8.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存，方便科室统计业务量及开展科研；

9.含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求；

10.兼容云互联及电子病历系统，实现设备间的数据互联互通，信息共享，减少临床工作量，提高临床的治疗效率。

	2
	电生理精准治疗系统
	2
	套
	1.▲电刺激通道数量≥2个，可同时输出≥1种机理治疗，同时治疗4个部位。

2.▲预置治疗程序数量≥7个，软件预置治疗程序数量≥25个，电生理精准治疗方案≥800个。

3.电生理治疗：包含≥5大类、≥28小类等不同组织的电生理参数≥1600个。

4.无线通信：低功耗蓝牙。

5.发射频率：2402-2480MHz ISM频段。

6.调制特性：高斯频移键控调制。

7.频率特性：自适应跳频。

8.恒流负载：最高可达1000Ω。

9.刺激电流（幅度）/通道：0-99.5mA（负载电阻1000Ω）在1000Ω的负载电阻下，各通道的输出电流范围为0-99.5mA。在此范围内，可以每一增量为0.5mA断续调节。

10.输出电流类型：双相脉冲电流。

11.脉冲频率：1-400Hz。

12.脉冲宽度：50-1000uS。

13.电生理治疗参数组合≥552个。

14.每个方案包含多个阶段，每个阶段电流可独立设置。

15.电流幅度变化：延迟时间0-120s；上升时间0-10s；平台时间0-30s；下降时间0-10s；休息时间0-30s。

16.治疗时间定时范围为1-60分钟，可以每一增量为1min断续调节。治疗结束后5分钟内，无任何按键操作，自动关机，以节省电池电源。

17.可使用2节5号（AA）1.5V碱性电池或2节1.2V镍氢可充电电池作为电源，经济方便，可反复使用。

18.电生理精准治疗系统台车一体成型，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持360度旋转，支持固定位置锁定。设备可移动，可供床边或移动使用。 

19.▲和可视化电生理精准诊断系统相匹配，诊断参数和治疗参数相对应，依据可视化精准诊断系统诊断出精准电生理参数实现精准、个体化治疗。

20.内置通信模块，可连接适配移动终端应用软件。

21.适配移动终端应用软件可实现电刺激强度双通道单独或联合条件。

22.适配移动终端应用软件具有体表电极贴法操作示意图、自我评估调查表、治疗日志回放等功能。

23.▲应用软件≥1套，具有独立软件著作权登记证书。

24.提供培训示范基地初级及强化培训。

25.提供国家级技术培训中心学习、进修、参观。

	3
	妇科射频治疗仪
	1
	套
	▲1.三类医疗器械
▲2.采用射频能量作用于真皮层以下、腔道、粘膜等。
3.治疗范围含宫颈炎症、外阴及生殖道囊肿和增生性等疾病。
4.射频消融电极需与主机同一品牌，保证设备使用过程中的稳定性及可靠性（提供注册证或检验报告）。（签订合同时提供）

▲5.工作频率：550KHz±40KHz（射频在恒定功率控制下，加热升温和治疗面积随着射频频率的增加而减小；频率越低，电磁波波长越长，传播的距离就越远，作用深度越深，对深层组织加热效果会更好）（提供注册证或检验报告）。（签订合同时提供）
6.整机功耗：≤300W。
7.电源：交流220V，50HZ±1 HZ。
▲8.阻抗百分比显示为100~999%（提供注册证或检验报告）。（签订合同时提供）
9.测温范围为15℃-120℃（提供注册证或检验报告）。（签订合同时提供）
10.控温范围为35℃-100℃（提供注册证或检验报告）。（签订合同时提供）
11.治疗功率：至少包含15-50W,能实时显示和跟踪治疗功率
12.刀头具有温度监测功能，能实时监测治疗温度。
▲13.具有人体阻抗监测及温度控制技术，确保治疗时安全、无创、无痛、无不适感（提供注册证）。（签订合同时提供）
14.治疗报警：以温度作为治疗报警控制的评定指标，达到预定温度后自动报警并停止治疗。

15.输出指示音响：频率2048Hz±150Hz，声极≤65dB。
16.阴道治疗头需两种或以上规格尺寸，方便针对不同年龄阶段的女性进行治疗。
▲17.治疗电极需与设备主机匹配且具备注册证。（签订合同时提供）
18.配套一次性使用中性电极需具有相应注册证（形成电场回路，提高治疗部位的深度与广度）。（签订合同时提供）
19.中性电极与人体相接触部分的材料应无细胞毒性、迟发型超敏反应和刺激反应（提供相关检测报告）。（签订合同时提供）

20.在200kHz～5MHz频率范围内，导电性中性电极接触阻抗应不超过50Ω；在中性电极使用时双侧用电缆线分别夹住2片中性电极片舌片，并能承受一定的拉力，不易脱落，电缆线的另一端插头插入射频治疗仪上的中性电极输出孔内。

21.环境温度23 ℃±3℃，频率≥0.1MHz，电流1A时，阻抗≤1Ω。

22.治疗计时显示：能自动识别治疗过程，连续累计显示治疗时间。
23.对肌层无损伤，不形成瘢痕；治疗时无烟、无痂、不出血，对盆腔组织修复和阴道松弛有疗效。

▲24．內阴治疗时可以进行靶点治疗，对损伤严重部位可以进行加强治疗。

25.仪器具有电路短路保护功能，防止因电器回程意外短路造成医疗事故。

26.操作手柄中的电路和开头处具有防水功能。
27.中性电极电缆或其连接发生中断时，应能停止射频输出

并发出声响报警。

妇科射频治疗仪配置清单
序号
名称
数量
单位
备注
1

妇科射频治疗主机
壹
台
2

主机电源线
壹
根

3

射频消融电极
壹拾
把
4

一次性中性极板
贰拾
片

5

连接线缆
贰
根

6

随机资料

壹
份
7

台车

壹
台
8

夹头连接线

贰
根
9

包装箱

壹
个
10

保险管

壹
份
11

装机工具

壹
套
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	男性性功能康复治疗仪（儿童型）
	1
	台
	序号

参 数 内 容

一

主要配置：

1

主机1台，负压引流器10套
二

工作条件：

工作环境温度：50C～400C；
相对湿度：≦80%

工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz
连续工作时间   ≥8h

最大输入功率：200VA 

仪器应远离强磁场干扰，避免阳光直接照射。
三

具有国家三类医疗器械注册证

四

技术参数：

1

双通道治疗模式
输出负压：0～040Kpa可调；负压时间控制范围：0～99分钟连续可调，步进为1分钟，时间为零自动停止输出；
仪器输出端开路10分钟或短路5分钟，其性能不消弱；

在最大输出时，该电路短路5s，开路15s,关闭输出1min，重复试验10次设备能正常工作；
仪器电源中断后再恢复时，仪器无输出；

儿童型负压筒，约15cm×3.5 cm,儿童专用；
仪器开路测量时，输出电压峰峰值不大于500V；
负压吸引频率（按摩频率）：0.6～1.5Hz；
输入功率：≤200VA。
整机噪音：＜40dB
2

控制方式：微机模拟控制

工作方式：微机模拟控制，手动操作

3

台式机型
五

功能：
1

真空负压吸引

借助负压筒装置外力作用于儿童外生殖器官，促进阴茎动脉血管扩张，激活器官血液循环，增加阴茎海绵体血容量.改变阴茎根部纤维组织和海绵体白膜硬度;加大加快血液流量.促进阴茎生长。
2

气动按摩.水动按摩
运用动脉血流原理.激活器官血液循环，促使阴茎海绵体快速充血，对改变阴茎根部纤维组织和增加海绵体白膜厚度起到积极作用。

3

药浴治疗
自动注液系统方便患者实现药浴治疗，药液浸浴借助负压吸引和震荡按摩，以离子的形式导入肌体组织，提高治疗效果。
六

仪器特点

1）功能设置合理，外观精美，操作简单方便。
2）仪器设双通道机型，可双人同时作治疗。
3）▲真空负压吸引筒为一次性注塑材质，防碎防裂，有效防止医疗事故发生。
4）水路单向排放
5）▲负压泵，压力产生迅速，使用寿命长，噪音低。

6）▲废液瓶设报警系统，有效防止仪器短路事件的发生。

7）▲儿童型负压筒，约15 cm×3.5 cm,儿童专用。
七

操作界面：

1

数码管显示，手动操作
八

适应症

适应症：

阴茎短小、青少年发育迟缓、肥胖隐匿性阴茎等。
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	神经肌肉刺激治疗仪（便携式）
	1
	套
	1.设备参数：

1.1电刺激通道4个，多功能通道4个，外部数字通道1个。

1.2刺激电流脉宽：100-1000μs任意调整，调节精度50μs。

1.3刺激电流频率：1-400Hz任意调整，调节精度1Hz。

1.4#压力传感器量程：0~1079cmH2O，压力分辨率：0.1cmH2O。

2.评估系统参数：

2.1#满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底压力及肌电评估指标要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、II类肌纤维肌力、II类肌纤维疲劳度、肌电位、阴道最大收缩压力值。

2.2▲具有问卷辅助评估功能，可根据问卷结果，自动推荐治疗方案。

2.3具有反馈全过程的记录与浏览，可分段查看评估、治疗每个阶段的记录，包括其反馈曲线、反馈采集的平均值及肌力的测量。

3.治疗系统参数：

3.1具有8种治疗模式，包括：横纹肌电刺激、条件性电刺激、反馈采集、负反馈采集、场景反馈、反馈采集-电刺激、排尿记录表、镇痛。

3.2预置治疗方案数90个以上，预置针对老年基础性疾病及妇科常见病的治疗方案，适应症包括：风湿性疾病、各类型疼痛、便秘、肌萎缩、各类型尿失禁。

3.3#每位医师可创建个人档案并加密，该医师所创建的病人档案，仅可通过此医师输入密码后方可查看及操作。

3.4偏好的治疗方案可收藏，便于快速搜索。

3.5设备支持连接肌电压力一体治疗头。

4.硬件参数:

4.1设备可配置USB端口外接笔记本电脑或平板，可通过上位机软件实现患者档案管理、诊疗数据存储导出、评估报告针对性细化并导出等。

4.2允许通过所连电脑端传输并打印报告。

5.软件配置参数：

5.1▲配备盆底预约平台，支持患者微信扫码预约治疗，后台可设置预约规则、放号时间、项目最小预约间距、消息通知时机，支持开通电子治疗卡，支持根据实时预约需求及设备状态、优先级分配号源，使设备使用率最大化，支持统计分析预约情况。

5.2#集成盆底压力、肌电检查报告模板，包含12个模块，可配置医院LOGO，个性化配置报告模板打印内容，可自定义配置诊断、建议、解析模板，支持微信扫码查看报告解读。
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	神经肌肉刺激治疗仪
	1
	套
	1.设备参数：

1.1电刺激通道数≥4个，多功能通道数≥4个，外部数字通道≥1个。

1.2▲电流类型≥3种，含单项脉冲电流、正双向脉冲电流、反双向脉冲电流。

1.3▲单项脉冲电流应在0-50mA任意调整，调节精度0.1mA。

1.4正双向脉冲电流、反双向脉冲电流刺激电流强度应在：0-50mA任意调整，调节精度0.5mA。

1.5刺激电流脉宽应在：100-1000μS任意调整，调节精度50μS。

1.6刺激电流频率应在：1-400Hz任意调整，调节精度1Hz。

1.7#压力传感器量程应在：0~1079cmH2O，压力分辨率：0.1cmH2O。

1.8电流输出延迟时间0-120s，上升时间0-10s,平台时间0-30s，下降时间0-10s，休息时间0-30s。

2.评估系统参数：

2.1具有问卷辅助评估功能，可根据问卷结果，自动推荐治疗方案。

2.2具备专业的电生理反射采集模式，将肌纤维类型分为I类肌纤维和II类肌纤维，II类肌纤维分为IIA和IIB，可分别对I类或II类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、疲劳度；肌电位的最大值、最小值及瞬间值，并分别对I类或II类肌纤维受损情况进行针对性治疗。

2.3具有反馈全过程的记录与浏览，可分段查看评估、治疗每个阶段的记录，包括其反射曲线、反射采集的平均值及肌力的测量。

2.4▲配置腹部、浅表便携影像学采集软件，支持一键切换，可评估观察：腹直肌分离程度，腹壁脂肪厚度、静息状态及VASALVA状态下的盆腹腔脏器解剖位置，子宫内膜厚度，辅助评估尿潴留等。

3.治疗系统参数：

3.1具有≥9种以上治疗模式，包括：脉管刺激（Venous）、横纹肌电刺激、条件性电刺激、反馈采集、负反馈采集、场景反馈、反馈采集-电刺激、排尿记录表、TENS镇痛。

3.2#在治疗过程中可修改治疗方案，可修改参数包括：电刺激的电流类型、电刺激强度、频率、脉宽、波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间、训练参考图等。

3.3#个性化反射采集与训练：治疗过程中，将患者实时收缩曲线绘制成反射采集参考图，并根据此参考图进行收缩反射训练。

3.4偏好的治疗方案可收藏，便于快速搜索。

3.5#设备支持连接肌电压力一体治疗头，并内置对应诊疗程序。

3.6预置治疗方案数达≥200个以上，可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极位置示意图等信息，可上传个性化解剖图片并修改电极位置。

3.7设备软件应预置≥12种物理整复治疗方案，包括泌尿生殖括约肌康复、循环系统和血液营养、肌肉痉挛改善、运动系统、镇痛等。

3.8#具有脉管刺激（Venous）模式，可编制基于脉管刺激（Venous）的治疗方案，预置改善子宫内膜营养、阴道紧缩、血液循环改善、组织营养改善等平滑肌电刺激治疗。

3.9具有场景反馈模式：医生可根据空白的反射采集，指导患者在不同的生活场景下进行盆底肌收缩训练。

3.10#具备双刺激方案组合功能，可自由组合两个不同适应症的治疗方案进行治疗。

4.硬件配置参数：

4.1配置≥英特尔 酷睿™2双核处理器≥I3 10代系列， 内存≥8G，硬盘≥512G。

4.2显示屏配置≥23.7寸，产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。

4.3支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。

4.4应具有内置扫码枪，支持快速录入病人ID及其他编码，支持条码快速检索。

5.信息系统参数：

5.1▲配备微信盆底康复随访平台，支持患者扫码自助预约治疗，可设置通预约规则、通知时机、电子治疗卡，可根据预约需求及设备状态实时分配号源，使设备使用率最大化，患者疗程结束可自动发送随访问卷。

5.2#报告应集成盆底压力、肌电、超声检查报告模板，包含≥10个模块，可个性化配置报告内容。

5.3#每位医师可创建个人档案并加密，该医师所创建的病人档案，仅可通过此医师输入密码后方可查看及操作。

5.4配备盆底电子病历，包含基本信息、产科史、现病史、手术史等20个模块，支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。

5.5▲具有可视化POP-Q模块，显示POP-Q分度坐标，显示各个分度区间，直观观察分度等级，自动计算分度结果，根据输入数值动态展示脏器脱垂解剖图。

5.6▲配备专业的数据管理专用软件，与现有盆底诊疗设备联网使用，实现盆底诊疗患者数据共享、科室多维度数据统计、疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底肌电评估指标对比、多次POP-Q评估指标对比，直观反映治疗效果。

5.7#提供线上学术服务与科普平台，包括盆底康复知识学习公众号和APP、患者科普公众号、居家康复指导、孕产运动康复指导。

	▲二、商务条款

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起 25日历日内 (注：中标通知书发出之日起 25 日内必须签订合同。)

	交付时间及交货地点
	交付时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。
交货地点：采购人指定地点

	质保期
	1.所有投标设备必须是具备厂商合法渠道的全新产品，按国家有关产品“三包”规定 执行“三包”，自交货安装并验收合格之日起，所有货物提供至少 1 年的免费质保(若生产厂商免费质保期超过此年限的，按生产厂商规定执行)及免费维修服务，质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。                    

2.质保内容:质保整机(整台、整套)，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由中标人负责，保质期内的质量责任由中标人承担；质保期内设备正常开机率达到95%以上及出现严重故障(不能正常工作一个星期及以上)小于二次。

	售后服务要求及培训要求
	1.免费送货上门及安装调试，采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时，中标供 应商无条件配合并承担相应接口费用。

2.如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PASS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用16000元/台。

3.维修响应:在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应2小时内作出回应，在接到报修通知后 12 小时内派技术员到达现场维修(不可抗力除外)，一般故障不超过 12 小时排除，重大故障不超过 24 个小时排除，特殊 情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。投标人应提供 7*24 通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免 费保养和维护，每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和 保养服务。投标人必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。

4.保修期要求为至少 1 年，生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行(但不低于 1 年, 保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。

5.人员培训：

(1)交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能 独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

(2) 培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。

(3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确 使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。                                   

6.中标供应商供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。

	验收要求
	1.中标供应商交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及 性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。

2.提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。

3.所提供产品，如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。

	付款条件
	本分标项目无预付款,项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50% ,第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45% ,第三笔剩余5%的合同款,在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付(无息)。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。

	其他要求
	1、中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。

3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。

4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。

5、中标供应商经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。

	医疗器械注册证
	投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。

	资料要求
	当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。（“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求）

	三、进口产品说明

	进口产品说明
	本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


02分标
	采购预算：陆拾万元整(600000.00元)；供应商总报价不得超过项目总采购预算，各项单价报价也不得超过采购预算单价，否则投标无效。（各项采购预算单价详见招标公告）

	一、项目要求及技术需求

	序号
	设备名称
	数量 
	单位
	技术性能、参数及有关要求

	1
	便携式彩色多普勒超声系统
	1
	台
	1.货物名称：便携式彩色多普勒超声诊断系统

2.用途说明：

2.1.用途：用于神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。

3.系统技术规格及概述：

3.1.▲≥21英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作；

3.2.▲主机内置≥3个可激活探头接口；  

3.3.主机内置≥4个USB 3.0接口

3.4.数字波束增强器

3.5.多倍波束合成

3.6.二维灰阶模式

3.7.组织谐波成像模式

3.8.宽带频移谐波

3.9.组织特异性成像

3.10.频率复合成像

3.11.空间复合成像

3.12.斑点抑制成像

3.13.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.14.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

3.15.TDI组织多普勒成像

3.16.解剖M型模式

3.17.具备低机械指数造影模式；

3.18.IMT

3.19.独立角度偏转

3.20.扩展成像

3.21.实时双幅对比成像

3.22.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

3.23.支持全屏放大，≥2档可调， 

3.24.局部放大（支持前端、后端放大）

3.25.支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量

3.26.回波增强技术

3.27.智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）

3.28.多普勒自动识别功能

3.29.支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤11秒，便于术中屏幕清洁；

3.30.自动唤醒功能

3.31.常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）

3.32.图像后处理，可处理参数≥24种

3.33.支持手动触摸屏上注释

3.34.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

3.35.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

3.36.▲磁影技术单元，基于磁场感应技术，通过提示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影图、磁场信号强度、带刻度标尺的引导延长线等图标，能够实时引导、提示针体与针尖位置，标配磁影技术模块，探头选配；

3.37.屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性；

3.38.实时宽景成像单元

3.39.≥140种体位图

3.40.可支持DICOM 3.0

3.41.支持语言，英语,中文, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 土耳其语, 挪威语, 塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等）

3.42.内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导

3.43.▲智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

4.测量/分析和报告

4.1.常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

4.2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

4.3.全科测量包，自动生成报告

急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

4.4.心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz）

▲AUTO GA自动胃窦测量软件，自动识别胃窦特征，同时自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图

5.电影回放和原始数据处理

5.1.所有模式下可用

5.2.支持手动、自动回放

5.3.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)

5.4.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。

5.5.支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

5.6.支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

6.检查存储和管理（内置超声工作站）

6.1.检查存储

≥250GB SSD硬盘、内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

6.2.检查管理

iStation专用于病人信息管理

7.连通性要求

7.1.支持网络连接

有线网络

无线网络

7.2.DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

7.3.iStorage网络存储

7.4.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

8.安全和认证

经SFDA认证

9.系统技术参数及要求

9.1.二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度≥512超声线

发射声束聚焦：发射≥7段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率范围
1.1- 5.5 MHz

电子线阵：超声频率范围
3-22 MHz（L12-3RCs 3-11MHz）

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥38cm 

最大帧率: ≥999 帧/秒

TGC: ≥7段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥230

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥6种

9.2.彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

最大帧率: ≥360 帧/秒

支持B/C 同宽

9.3.频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s）

最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-20mm 

偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

10.探头规格

10.1.▲标配凸阵探头、腔内探头，可选配探头类型：线阵、相控阵、T型术中探头、磁影探头 

10.2.支持单晶体凸阵探头；

10.3.探头频率：

频率带宽1.1-23MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

振元：最大有效振元数≥192振元

10.4.穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

10.5.凸阵探头频率范围：1.0- 5.6 MHz，扩展后最大角度可达100°，

10.6.腔内探头频率范围：3-12MHz，扩展后最大角度173° 

10.7.B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节

10.8.线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能；

11.系统输入和输出

13.1.HDMI: 1个

13.2.USB: 4个，USB 3.0

13.4.网口: 1个

12.外设和附件

12.1.台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

12.2.自动电源卷线器

12.3.支持机器防盗锁控制

12.4.可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机

12.5.支持脚踏开关

	▲二、商务条款

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起 25日历日内 (注：中标通知书发出之日起 25 日内必须签订合同。)

	交付时间及交货地点
	交付时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。

交货地点：采购人指定地点

	质保期
	1.所有投标设备必须是具备厂商合法渠道的全新产品，按国家有关产品“三包”规定 执行“三包”，自交货安装并验收合格之日起，所有货物提供至少 1 年的免费质保(若生产厂商免费质保期超过此年限的，按生产厂商规定执行)及免费维修服务，质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。                    

2.质保内容:质保整机(整台、整套)，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检 测由中标人负责，保质期内的质量责任由中标人承担；质保期内设备正常开机率达到95%以上及出现严重故障(不能正常工作一个星期及以上)小于二次。

	售后服务要求及培训要求
	1.免费送货上门及安装调试，采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时，中标供 应商无条件配合并承担相应接口费用。

2.如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PASS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用16000元/台。

3.维修响应:在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应2小时内作出回应，在接到报修通知后 12 小时内派技术员到达现场维修(不可抗力除外)，一般故障不超过 12 小时排除，重大故障不超过 24 个小时排除，特殊 情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。投标人应提供 7*24 通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免 费保养和维护，每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和 保养服务。投标人必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。

4.保修期要求为至少 1 年，生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行(但不低于 1 年, 保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。

5.人员培训：

(1)交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能 独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

(2) 培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。

(3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确 使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。                                   6.中标供应商供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。

	验收要求
	1.中标供应商交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及 性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购 单位可解除双方的供货合同。

2.提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。

3.所提供产品，如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。

	付款条件
	本分标项目有预付款,合同签订后7个工作日内付合同款的95%。剩余5%的合同款,在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付(无息)。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。

	其他要求
	1、中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。

3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。

4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。

5、中标供应商经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。

	医疗器械注册证
	投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。

	资料要求
	当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。（“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求）

	三、进口产品说明

	进口产品说明
	本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


03分标
	采购预算：肆拾肆万元整(440000.00元)；供应商总报价不得超过项目总采购预算，各项单价报价也不得超过采购预算单价，否则投标无效。（各项采购预算单价详见招标公告）

	一、项目要求及技术需求

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术性能、参数及有关要求

	1


	多导睡眠监测仪
	1
	套
	技术指标及特点：

1）设备具有9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定。

2）SD卡安全存储更多数据，配备读卡器轻松读取SD卡数据，标配16G存储卡，可连续记录100个以上病例数据。

3）内置4000mAh可充电锂电池供电，环保便捷。充满电后可持续记录时间不低于40小时。屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能和智能电量管理系统。只要在开机记录时没有低电量提示，设备即可确保电池电量能工作整个晚上，确保数据的完整性。

4） 2.8寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定、日期时间、电量等参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。

5）内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，此技术已申请国家知识产权保护，该技术与传统的外接胸腹带技术相比具有灵敏度高，抗干扰能力强，随时记录各种微小动作等特点，并节省了昂贵的外接胸腹带作为耗材的使用。

6）主机精致，体积小巧，一键式操作，设备佩戴简单方便。

7）可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力。

8）智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。

9）预留type-c拓展口，可升级为SF-A22型多导睡眠监测仪。

10) 血氧饱和度范围（%SpO2）:70%-100%；


a)血氧饱和度:80%-100%，误差绝对值≤±2%；


b)血氧饱和度:70%-79%，误差绝对值≤±3%。

11) 脉搏显示范围：30bpm - 240bpm；


a) 30bpm-100bpm，误差≤±2次/分；


b)100bpm-240bpm，误差≤±2%。

12腹部运动：能观察人体腹部运动变化的信号波形。

13) 呼吸气流：采用高灵敏度压力传感器，频率范围：5-60次/分；误差≤±2次/分。

14) 体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位。

15) 体动：能观察人体运动变化的信号波形。

16) 鼾声：能观察用户气鼾声信号波形。

	2


	耳内镜持续灌注手术包


	2


	套


	一．镜鞘参数：

1、外形尺寸（mm）

镜体外径： Ф2.7、Ф3 

   视向角：0°、30°  视场角：≧60°，有效景深范围：1-200mm；

目镜罩外径： Ф31.75； 

工作长度：  110mm；90mm；

2、在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病；

3.各联接部位牢固可靠；

4.密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象；

5.外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷；

6.支持高温高压、低温等离子灭菌方式。

二．耳内窥镜参数：

1.插入部分最大宽度：2.7

2.工作长度：110

3.视向角θ: 0°

4.视场角2W:70°

5.设计光学工作距d0:10mm

6.视场中心角分辨力，ra (d):3.20C/(°)

7.光学镜的有效景深范围:  3～100mm

三．流量控制器参数：

1. 工作电压：DC24V 

2. 流量可以根据需要调节设定，最大流量90mL/min

3. 通过流量控制器连接线与主机连接后，踩下主机的脚踏开关，流量泵开始工作；松开脚踏开关，流量泵停止工作。按下Auto启动按键，流量泵可连续工作。

4. 采用挤压式的供水方式，形成理想的手术空间和清晰的视野。

四．一次性等离子体射频消融电极参数：

1.长度162mm  直径1.2mm  

2.配置丝状电极和片状电极，耳内镜配合使用  

3.经耳入路，耳内镜下持续灌流下，完成外耳道壁、骨缝、耳道-鼓岬前庭神经鞘瘤切除等手术的切割和止血

	3
	高清医学影像工作站系统
	2
	套
	系统平台：系统基于WINDOWS平台，全面支持WIN7，WIN10操作系统。

操作界面：病人信息区、病人列表区、书写报告区、动态图像区、采集图像区，五项功能区域统合在同一操作界面，无需反复切换，方便医生边写报告边看图像。

权限管理：分为管理者和普通用户，管理员用户（科室主任）可以对所有病人资料进行系统管理。

报告设计：可以根据需要直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色任意设计。

后台采集：当前面的病人未完成检查报告时，可先启用后台采集模式。

模板术语：编辑模板方便快捷，方便医生快速建立自己的专家词库。

采集方式：可通过鼠标或脚踏开关对图像或视频进行采集。

录像管理：可以播放、删除录像，并设置了录像的存储路径，医生可以直接找到录像的源文件，方便拷贝。可以分段、多段录取动态影像，并可对播放录像进行二次回采。

统计备份：提供常规的日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量、送检医生工作量、诊断医生检查项目、病人性别、病人年龄、病区工作量、设备工作量、科室工作量等进行统计。常规备份可采用ＩＥ浏览格式，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料。

查询功能：支持多字段查询功能。20多种项目组合查询，可多条件的进行数据过滤，方便医生精确锁定查询结果，诊断内容和结论的模糊查询，便于医生对资料的归纳和总结。

电脑：酷睿I3处理器、16G内存、2T硬盘、23英寸显示器。

视频输入：支持1920*1080P，支持DVI、SDI、HDMI等接口。

打 印 机：彩色照片墨仓式连供喷墨打印机。

	4
	微波消融治疗仪
	1
	套
	一、产品参数：

工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。
▲微波发射源：固态源。具有国家发明专利
输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差小于±10%。
▲设备具有功率检测功能，保证功率输出准确度和监控保护误操作。
▲匹配负载50Ω；线缆驻波比≤1.3。

工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。
治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。
冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。
▲设备具有安全保护措施：驻波保护、功率误差保护、过温保护、过流保护、过压保护等
▲消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

▲旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。
▲显示方式：触控液晶屏显示，可通过触摸屏控制整机。
▲配备ISP双接口，便于设备升级与扩展。
工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。
▲具有双路安全开关控制。
额定输入功率：≤1200 vA。
工作环境：温度5—40℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。
整机防泄漏：无用微波辐射<5mW/cm²；仪器外壳泄漏<5mW/cm²。
配置清单

序号
分项名称
数量
备注
1
微波消融治疗仪主机
1台
2
挂水支架
1个
3
射频连接电缆
2条
4
脚踏开关
1个
5
蠕动管
4条
6
电源线
1条
7
保险丝
4只


	5
	胰岛素注射泵
	4
	台
	1.适应人群：用于糖尿病患者的皮下胰岛素输注（包含成人和儿童）

2.背景光屏幕亮度可设置1-5级别，背景灯超时时间可以选择15秒、30秒、1分钟或3分钟

3.电池状态显示5种彩色图标显示（电量从100%到0%）

4.储药器状态显示8种彩色图标显示（剩余的胰岛素的量从100%到1%/未知）

5.活性胰岛素显示主屏幕显示当前活性胰岛素 

6.防水型

7.储药器300U（3mL）

8.错过餐前大剂量提示有

9.大剂量后测指血提醒有

10.个人提示8个（提示1-6+血糖监测/用药）

11.低电量提醒有，彩色图标提示

12.自动暂停功能有（1-24小时）

13.基础率最小步长0.025U/小时

14.基础率范围（0.000-35.0）U/小时

15.基础率时段48段（以30分钟为增量）

16.基础率模式8种（基础率1到5+工作日+休息日+患病日）

17.临时基础率输注率模式百分比模式（0-200%，以5%为增量） 

18.临时基础率设定时间范围
30分钟至24小时（以15分钟为增量） 

19.预设临时基础率8种（临时基础率1到4+高/中/低强度活动+患病 ） 

20.临时基础率增加幅度 

对于（0.000–0.975）U/小时，增量为0.025U/小时

对于（1.00–9.95）U/小时，增量为0.05U/小时

对于10.0U/小时-最大值基础率，增量为0.1U/小时

21.大剂量增量0.1U、0.05U或0.025U

22.大剂量最小输注量0.025U

23.大剂量输注速率标准模式（1.5U/min）、快速模式（15U/min）

24.大剂量输注方式手动大剂量（常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量）、大剂量向导、声响大剂量

25.声响大剂量 步长可调整范围（0.1-2.0）U 

26.预设大剂量可支持8个，(大剂量1到4+早餐/午餐/晚餐/零食） 

27.报警/提示类型声响/震动/声响加震动、通知指示灯闪烁

28.管路更换提示有

	▲二、商务条款

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起 25日历日内 (注：中标通知书发出之日起 25 日内必须签订合同。)

	交付时间及交货地点
	交付时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格。

交货地点：采购人指定地点

	质保期
	1.所有投标设备必须是具备厂商合法渠道的全新产品，按国家有关产品“三包”规定 执行“三包”，自交货安装并验收合格之日起，所有货物提供至少 1 年的免费质保(若生产厂商免费质保期超过此年限的，按生产厂商规定执行)及免费维修服务，质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。                    

2.质保内容:质保整机(整台、整套)，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检 测由中标人负责，保质期内的质量责任由中标人承担；质保期内设备正常开机率达到95%以上及出现严重故障(不能正常工作一个星期及以上)小于二次。

	售后服务要求及培训要求
	1.免费送货上门及安装调试，采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时，中标供 应商无条件配合并承担相应接口费用。

2.如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PASS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用16000元/台。

3.维修响应:在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应2小时内作出回应，在接到报修通知后 12 小时内派技术员到达现场维修(不可抗力除外)，一般故障不超过 12 小时排除，重大故障不超过 24 个小时排除，特殊 情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。投标人应提供 7*24 通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免 费保养和维护，每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和 保养服务。投标人必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。

4.保修期要求为至少 1 年，生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行(但不低于 1 年, 保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。

5.人员培训：

(1)交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能 独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

(2) 培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。

(3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确 使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。                                   6.中标供应商供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。

	验收要求
	1.中标供应商交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及 性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购 单位可解除双方的供货合同。

2.提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。

3.所提供产品，如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。



	付款条件
	本分标项目有预付款,合同签订后7个工作日内付合同款的95%。剩余5%的合同款,在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付(无息)。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。

	其他要求
	1、中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。

3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。

4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。

5、中标供应商经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。

	医疗器械注册证
	投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。

	资料要求
	当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。（“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求）

	三、进口产品说明

	进口产品说明
	本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。




