附件：病理科设备采购(GXJD-23114LL051326)需求表
	序  号
	货物名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	最高单价限价（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	全钢落地通风柜
	整体规格：约1200*W850*H2350mm；

二、柜体部分：

全钢整体落地式结构；                                     　　　　　　 

▲1、柜体主体部分采用≥1.0mm优质的冷轧钢板。为保证产品质量，金属喷漆喷涂层理化性能需符合以下标准：

1）耐腐蚀性能依据GB/T3225-2017标准，检测方法依据GB/T-13667.1-2015中6.3.1.5，检测结果如下：

①在100h以内，溶剂中样板的划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；

②在100h以后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

2）硬度依据GB/T6739-2006标准，检测结果≥3H；

3）冲击强度检测结果为漆膜无剥落、无裂纹、无皱纹；

供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含但不限于上述参数要求的喷涂钢板检验报告，（送检人为产品生产厂家）参数不满足或缺项，视为未提供。
▲2、柜体表面静电喷塑十一工位处理，零部件喷涂前，均进行酸洗，磷化处理，所有标准和紧固件均已氧化或镀锌处理，磷化处理后喷环氧树脂塑粉，为保证实验室人员职业健康，塑粉重金属含量需按GB18584-2001检测，检测结果为：

 EQ \o\ac(○,1)可溶性铅（Pb)<4mg/kg；

 EQ \o\ac(○,2)可溶性镉（Cd)<0.5mg/kg；

 EQ \o\ac(○,3)可溶性铬（Cr)<0.4mg/kg；

 EQ \o\ac(○,4)可溶性汞（Hg)<0.05mg/kg。

供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含但不限于上述参数要求的塑粉检验报告，（送检人为产品生产厂家）参数不满足或缺项，视为未提供。
3、内衬板：采用厚度为6mm的compact板。

4、导流板：耐高温陶瓷纤维导流板，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均能有效排放。

5、 调节门：（对开折叠式）

1）轨道：采用优质铝型材制作而成。

2） 调节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者左右移动施力。

3） 调节门全开开口高度1800 mm（含）以上。

4） 调节门玻璃：采用厚6mm安全钢化玻璃。

10、集气罩：采用高分子塑胶材质一体成型，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约Ф250，出口衔接管口高度50mm（含）以上，便于风管套衔接。

11、 照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），底部设有厚5mm玻璃，灯罩内附220V、30W日光灯一支。

12、风量：要求以通柜柜出风口风量为1800m3/h计算根据。（排风量由排风管道系统配合提供）。

三、 控制系统：采用触摸式电子开关和电子显示屏，并采用固体继电器，逻辑电路控制。                                                            
	套
	1
	13000.00 

	2
	全钢落地通风柜
	整体规格：约1500*W850*H2350mm；
二、柜体部分：

全钢整体落地式结构；                                     　　　　　　 

▲1、柜体主体部分采用≥1.0mm优质的冷轧钢板。为保证产品质量，金属喷漆喷涂层理化性能需符合以下标准：

1）耐腐蚀性能依据GB/T3225-2017标准，检测方法依据GB/T-13667.1-2015中6.3.1.5，检测结果如下：

①在100h以内，溶剂中样板的划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；

②在100h以后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

2）硬度依据GB/T6739-2006标准，检测结果≥3H；

3）冲击强度检测结果为漆膜无剥落、无裂纹、无皱纹；

供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含但不限于上述参数要求的喷涂钢板检验报告，（送检人为产品生产厂家）参数不满足或缺项，视为未提供。
▲2、柜体表面静电喷塑十一工位处理，零部件喷涂前，均进行酸洗，磷化处理，所有标准和紧固件均已氧化或镀锌处理，磷化处理后喷环氧树脂塑粉，为保证实验室人员职业健康，塑粉重金属含量需按GB18584-2001检测，检测结果为：

 EQ \o\ac(○,1)可溶性铅（Pb)<4mg/kg；

 EQ \o\ac(○,2)可溶性镉（Cd)<0.5mg/kg；

 EQ \o\ac(○,3)可溶性铬（Cr)<0.4mg/kg；

 EQ \o\ac(○,4)可溶性汞（Hg)<0.05mg/kg。

供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含但不限于上述参数要求的塑粉检验报告，（送检人为产品生产厂家）参数不满足或缺项，视为未提供。
3、内衬板：采用厚度为6mm的compact板。

4、导流板：耐高温陶瓷纤维导流板，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均能有效排放。

5、 调节门：（对开折叠式）

1）轨道：采用优质铝型材制作而成。

2） 调节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者左右移动施力。

3） 调节门全开开口高度1800 mm（含）以上。

4） 调节门玻璃：采用厚6mm安全钢化玻璃。

10、集气罩：采用高分子塑胶材质一体成型，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约Ф250，出口衔接管口高度50mm（含）以上，便于风管套衔接。

11、 照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），底部设有厚5mm玻璃，灯罩内附220V、30W日光灯一支。

12、风量：要求以通柜柜出风口风量为1800m3/h计算根据。（排风量由排风管道系统配合提供）。

三、 控制系统：采用触摸式电子开关和电子显示屏，并采用固体继电器，逻辑电路控制。


	套
	4
	14000.00 

	3
	全钢落地通风柜
	整体规格：约1800*W850*H2350mm；
二、柜体部分：

全钢整体落地式结构；                                     　　　　　　 

▲1、柜体主体部分采用≥1.0mm优质的冷轧钢板。为保证产品质量，金属喷漆喷涂层理化性能需符合以下标准：

1）耐腐蚀性能依据GB/T3225-2017标准，检测方法依据GB/T-13667.1-2015中6.3.1.5，检测结果如下：

①在100h以内，溶剂中样板的划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；

②在100h以后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

2）硬度依据GB/T6739-2006标准，检测结果≥3H；

3）冲击强度检测结果为漆膜无剥落、无裂纹、无皱纹；

供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含但不限于上述参数要求的喷涂钢板检验报告，（送检人为产品生产厂家）参数不满足或缺项，视为未提供。
▲2、柜体表面静电喷塑十一工位处理，零部件喷涂前，均进行酸洗，磷化处理，所有标准和紧固件均已氧化或镀锌处理，磷化处理后喷环氧树脂塑粉，为保证实验室人员职业健康，塑粉重金属含量需按GB18584-2001检测，检测结果为：

 EQ \o\ac(○,1)可溶性铅（Pb)<4mg/kg；

 EQ \o\ac(○,2)可溶性镉（Cd)<0.5mg/kg；

 EQ \o\ac(○,3)可溶性铬（Cr)<0.4mg/kg；

 EQ \o\ac(○,4)可溶性汞（Hg)<0.05mg/kg。

供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含但不限于上述参数要求的塑粉检验报告，（送检人为产品生产厂家）参数不满足或缺项，视为未提供。
3、内衬板：采用厚度为6mm的compact板。

4、导流板：耐高温陶瓷纤维导流板，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均能有效排放。

5、 调节门：（对开折叠式）

1）轨道：采用优质铝型材制作而成。

2） 调节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者左右移动施力。

3） 调节门全开开口高度1800 mm（含）以上。

4） 调节门玻璃：采用厚6mm安全钢化玻璃。

10、集气罩：采用高分子塑胶材质一体成型，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约Ф250，出口衔接管口高度50mm（含）以上，便于风管套衔接。

11、 照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），底部设有厚5mm玻璃，灯罩内附220V、30W日光灯一支。

12、风量：要求以通柜柜出风口风量为1800m3/h计算根据。（排风量由排风管道系统配合提供）。

三、 控制系统：采用触摸式电子开关和电子显示屏，并采用固体继电器，逻辑电路控制。

                                                                                                                                                                                                                  
	套
	3
	16000.00 

	4
	全钢落地通风柜
	整体规格：约2200*W850*H2350mm；
二、柜体部分：

全钢整体落地式结构；                                     　　　　　　 

▲1、柜体主体部分采用≥1.0mm优质的冷轧钢板。为保证产品质量，金属喷漆喷涂层理化性能需符合以下标准：

1）耐腐蚀性能依据GB/T3225-2017标准，检测方法依据GB/T-13667.1-2015中6.3.1.5，检测结果如下：

①在100h以内，溶剂中样板的划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；

②在100h以后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

2）硬度依据GB/T6739-2006标准，检测结果≥3H；

3）冲击强度检测结果为漆膜无剥落、无裂纹、无皱纹；

供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含但不限于上述参数要求的喷涂钢板检验报告，（送检人为产品生产厂家）参数不满足或缺项，视为未提供。
▲2、柜体表面静电喷塑十一工位处理，零部件喷涂前，均进行酸洗，磷化处理，所有标准和紧固件均已氧化或镀锌处理，磷化处理后喷环氧树脂塑粉，为保证实验室人员职业健康，塑粉重金属含量需按GB18584-2001检测，检测结果为：

 EQ \o\ac(○,1)可溶性铅（Pb)<4mg/kg；

 EQ \o\ac(○,2)可溶性镉（Cd)<0.5mg/kg；

 EQ \o\ac(○,3)可溶性铬（Cr)<0.4mg/kg；

 EQ \o\ac(○,4)可溶性汞（Hg)<0.05mg/kg。

供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含但不限于上述参数要求的塑粉检验报告，（送检人为产品生产厂家）参数不满足或缺项，视为未提供。
3、内衬板：采用厚度为6mm的compact板。

4、导流板：耐高温陶瓷纤维导流板，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均能有效排放。

5、 调节门：（对开折叠式）

1）轨道：采用优质铝型材制作而成。

2） 调节门把手设计时，需符合人体工学要求，以方便使用者左右移动施力。

3） 调节门全开开口高度1800 mm（含）以上。

4） 调节门玻璃：采用厚6mm安全钢化玻璃。

10、集气罩：采用高分子塑胶材质一体成型，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约Ф250，出口衔接管口高度50mm（含）以上，便于风管套衔接。

11、 照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），底部设有厚5mm玻璃，灯罩内附220V、30W日光灯一支。

12、风量：要求以通柜柜出风口风量为1800m3/h计算根据。（排风量由排风管道系统配合提供）。

三、 控制系统：采用触摸式电子开关和电子显示屏，并采用固体继电器，逻辑电路控制。

                                                                                                   
	套
	1
	17000.00 


